| 无锡市中医医院无创呼吸机采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 6. 无创呼吸机 |  |  | 1台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术参数见附录 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年1月16日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

技术参数要求：

- 工作模式：S，S/T，T，CPAP，PC, AVAPS

- 具备平均容量检测，保证压力支持功能

- 具备生理性通气模式，漏气补偿≥60LPM

- 呼吸频率：0-30BPM，IPAP：4-30CMH20　，EPAP：4-25CMH20

- 液晶显示屏，可实时监测病人端气道压力，呼吸频率，潮气量，升压时间，分钟通气量，漏气量。

- 具备完善的报警功能：管道脱落报警，窒息报警，高压、低压报警，低分钟通气量报警。

- 全数字自动追踪灵敏度，自动地、连续不断地追踪病人每一次呼吸，自动调节吸气触发和呼气切换灵敏度，无需手工调节，与病人完全保持同步。

- 具有报警消音功能，报警音量可调，同时可声光分级报警。

- 具有报警内容记忆功能，显示病人的报警记录。

- 具备键盘锁定功能，防止误操作。

- 具备开机自检功能。

- 市场占有率大于85%。