| 无锡市中医医院阴道重锤拉钩采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 4. 阴道重锤拉钩 |  |  | 3把 |  |  |  |  |  |
|  |  | 详细参数要求见附表 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年1月16日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

1. 医疗专用316不锈钢（国标06cr17ni12mo2)制造，前部叶片120*34mm， 重量≤1.2KG. 并具有独特90°设计

2. 拉钩表面光滑、平整，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。

3. 拉钩有良好的硬度，其表面硬度值不低于HRC 28－40。

4. 拉钩有良好的耐腐蚀性能。 其工作表面应不低于YY/T 0149-2006中的b级标准。

5. 拉钩有良好的物理性能：扰度：拉钩在施加垂直向上的额定载荷20 N（保持5分钟）后，允许产生的挠度值应不大于3 mm。 强度：拉钩在施加垂直向上的额定载荷30 N（保持30分钟）后，不得出现弯曲或断裂现象。