| 无锡市中医医院高压灭菌器（内排式）采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 高压灭菌器（内排式） |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年3月14日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

| 一：设备参数及配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 |  |  |  |  |
| 1.1 | 容积： | ≥60L |  |  |  |
| 1.2 | 材质： | 06Cr19Ni10不锈钢 |  |  |  |
| 1.3 | 设计压力： | -0.1～0.3Mpa |  |  |  |
| 1.4 | 设计温度： | 144℃ |  |  |  |
| 1.5 | 使用寿命： | ≥8年（16000次灭菌循环） |  |  |  |
| 1.6 | 测试接口： | 标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口 |  |  |  |
| 2 | 密封门 |  |  |  |  |
| 2.1 | 门数量： | 单门 |  |  |  |
| 2.2 | 门板： | 拉伸门板，06Cr19Ni10不锈钢材质，材料厚度≥2.5mm |  |  |  |
| 2.3 | 门结构： | 多点联动压合式结构 |  |  |  |
| 2.4 | 开关门方式： | 翻盖式自动门，一键式开关门 |  |  |  |
| 2.5 | 安全联锁： | 压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书 |  |  |  |
| 2.6 | 门密封方式： | 自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 |  |  |  |
| 2.7 | 门罩： | 采用ABS+PC高效隔热材料吸塑成型 |  |  |  |
| 3 | 管路系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 控制阀门： | 直动式电磁阀≥4个，手动球阀≥1个 |  |  |  |
| 3.2 | 蒸汽产生方式： | 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 |  |  |  |
| 3.3 | 注水排水方式： | 自动注水、自动排水 |  |  |  |
| 3.4 | 储水装置： | 内置水箱，提供灭菌用水，冷凝蒸汽，汽水内循环使用，环境清洁干燥，水箱容积>25L |  |  |  |
| 3.5 | 紧急排气阀： | 参照GB/8599 |  |  |  |
| 3.6 | 压力表： | 量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.0级以上，并提供证明材料 |  |  |  |
| 3.7 | 排汽阀开启温度： | 可根据用户要求对具体灭菌程序进行单独设定。 |  |  |  |
| 3.8 | 冷凝系统： | 内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现蒸汽无外排。 |  |  |  |
| 3.9 | 水质检测： | 水箱内装有水质检测装置，当水质不符合要求时系统进行提示。 |  |  |  |
| 3.1 | 高低水位检测： | 灭菌室内配备高低水位检测装置，保证设备正常运行 |  |  |  |
| 4 | 控制系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 控制方式： | 模块化设计的专用灭菌器控制器； 水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； |  |  |  |
| 4.2 | 界面显示： | 液晶显示屏，面板感应式操作：液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能； |  |  |  |
| 4.3 | 流程控制： | 对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制； |  |  |  |
| 4.4 | 周期计数器 | 显示设备运行的周期次数； |  |  |  |
| 4.5 | 延时启动功能 | 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时 |  |  |  |
| 4.6 | 传感器故障自检及保护功能 | 设备自动检测传感器故障，并声光指示 |  |  |  |
| 4.7 | 报警显示 | 出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S |  |  |  |
| 4.8 | 排汽模式 | 可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式 |  |  |  |
| 4.9 | 保温功能 | 可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～100℃；保温时间可设定范围0～160小时 |  |  |  |
| 4.1 | 固体琼脂熔解功能 | 可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能； 熔解温度可设定范围60～100℃； 熔解时间可设定范围0～9999分 |  |  |  |
| 4.11 | 水位检测报警功能 | 灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 |  |  |  |
| 4.12 | 温度指示器 | A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃ |  |  |  |
| 4.13 | 温控模式 | 单温度控制，可选配双温度控制 |  |  |  |
| 4.14 | 自校准功能 | 拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节 |  |  |  |
| 4.15 | 记录方式： | 内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来； |  |  |  |
| 4.16 | 安全保护 | 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源； 漏电保护装置：当设备出现漏电故障时，系统自动切断电源。 |  |  |  |
| 5 | 程序系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 程序名称： | 需设有医用程序、实验室程序、自定义程序三大类 |  |  |  |
| 5.2 | 适用范围 | 可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌 |  |  |  |
| 5.3 | 参数范围 | 灭菌温度设定范围：105℃～138℃ 溶解温度设定范围：60℃～100℃ 灭菌时间可设范围：0～9999分钟 干燥时间可设范围：0～9999分钟 脉动次数可设范围：1～6次 排汽阀开启温度范围：40℃～134℃ 保温温度可设定范围：40℃～100℃ 保温时间可设定范围：0～160小时 预约时间可设定范围：0～160小时 |  |  |  |
| 6 | 整体参数 |  |  |  |  |
| 6.1 | 装载装置： | 不锈钢拉伸封底篮筐、网底篮筐各一个 |  |  |  |
| 6.2 | 腔体尺寸（Φ×L）： | Φ≤385×595 |  |  |  |
| 6.3 | 外形尺寸（L×W×H）： | ≤775×720×1030 |  |  |  |
| 6.4 | 设备重量： | ≤120kg |  |  |  |
| 6.5 | 设备电源： | 单相：AC220V，50Hz |  |  |  |
| 6.6 | 设备功率： | ≤4kVA |  |  |  |