| 无锡市中医医院医用冷藏箱采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 医用冷藏箱 |  | 技术参要求见附录 | 3台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年3月14日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：技术参数：

1.容积：总容积≥350L、立式，有上下两个独立玻璃门；

2.温度范围： 2-8℃，调整增量0.1℃；

3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，控温精度为0.1℃，采用至少五个数字集成传感器参与显示和控制；

4.报警类型：可实现高低温报警、开门报警、后备电池低电量报警、断电报警；

5.内置蓄电池，断电后可声光报警48小时；

6.主要部件：品牌压缩机和风机，保证整机可靠性。

7.风冷技术：采用风冷式结构，箱内温度均匀度小于3℃；

8.防凝露设计：采用电加热玻璃门，实现32℃环温85%湿度条件下无凝露；

9.五层搁物架设计，并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间；

10.安全门锁设计，防止随意开启；

11.内胆：采用砂光不锈钢，便于清洁，耐腐蚀；

12. 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理；