| 无锡市中医医院封口机采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 封口机 |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年3月14日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1.主机性能：

1.1连续型打印封口机，封口、打印一步完成，打印数据，易于辨认。

1.2带有LCD显示屏，微电脑控制器，多种功能，易于操控。

1.3自动待机功能，保证设备性能。

1.4可预设三种不同封口温度，快速切换，一机多用。

1.5时钟和日历功能，关机状态下可自动更新。

1.6不锈钢面板，外观简洁，易于清洁和消毒。

2.打印系统功能：

2.1可打印灭菌日期（封口日期）及失效期，且可预设三组日期方便快速选择。

2.2可打印操作人员代码活拼音名称。

2.3可打印封口机编码、包装卷料批号、医院名称、CE认证及EN980标准的标识。

2.4打印字体宽度、间距、方向、起始位置可调节。

2.5打印机及各种打印数据可任意选择性关闭。

3.可进行符合ISO 11607标准的验证过程：

3.1安装验证IQ：连续监测封口压力及温度。

3.2操作验证OQ：与所设定的参数发生偏离是自动停机

3.3性能验证PQ：可直接联结ht 150SCD进行性能验证

3.4过程记录：可通过储存系统及电脑对密封参数进行行动动态监测

3.5密封性能检查功能：可在封口卷料背面打印封口性能参数

4.基数数据：

4.1封口速度：≤10米/分钟

4.2封口边距：0-30mm

4.3封口宽度：≤12mm

4.4温度控制：微处理器

4.5封口温度：80-220℃

4.6温度误差：<1%

4.7电源要求：220V/50HZ

4.8外壳材料：不锈钢；

4.9功率：≤500W;