| 无锡市中医医院中央监护系统采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 中央监护系统 |  | 技术参数要求见附表 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

|  | 序号 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 硬件要求 |
|  | 1.1 | 彩色显示器≥21英寸，分辨率≥1280*1024 |
|  | 1.2 | 床旁监护和遥测监护共用一个网络 |
|  | 2 | 软件要求 |
|  | 2.1 | Window 7 工作平台 |
|  | 2.2 | 中文操作界面 |
|  | 2.3 | 内置信息中心的“在线帮助”功能 |
|  | 3 | 中心监护和报警 |
|  | 3.1 | 单屏显示每个病人至少2道波形 |
|  | 3.2 | 具有三级声光报警及报警床位醒目背景的提示功能 |
|  | 3.3 | 在信息中心可启动/停止床边NBP测量 |
|  | 4 | 心律失常分析 |
|  | 4.1 | 分析心律失常种类≥23种 |
|  | 4.2 | 具有起搏器未起搏、起搏器未夺获检测功能 |
|  | 4.3 | 具备ST段分析和趋势：储存24小时ST段和变化趋势 |
|  | 4.4 | 每床病人具备12导联ST段分析功能，ST拓扑图 |
|  | 4.5 | ST测量点可调节 |
|  | 5 | 数据储存和回顾 |
|  | 5.1 | 报警储存和回顾：每床储存50条报警记录，每条不短于30秒，波形≥4条。 |
|  | 5.2 | 波形储存回顾：可选贮存24小时的全息波形 |
|  | 5.3 | 趋势回顾：24小时图形趋势回顾和24小时表格趋势回顾并同屏显示 |
|  | 5.4 | 临床事件回顾：用户可自己设置10个事件组，每个事件组最多5个，参数触发一个事件。 |
|  | 5.5 | 12导联ST段回顾 |
|  | 5.6 | 数据回顾可在一时间标线相互切换 |
|  | 6 | 报告 |
|  | 6.1 | 全息心电波形报告 |
|  | 6.2 | 趋势报告（图形和表格形式） |
|  | 6.3 | 报警条图报告，可逐条打印或选定多条集中打印 |
|  | 6.4 | 12导联ECG 及 12导联 ST Map报告打印 |