| 无锡市中医医院全自动冷疗仪采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 全自动冷疗仪 |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1、半导体降温方式：常温下，将3.5L（25±2℃）的水制冷到1℃时间不超过90 min，主机内容≥3.5L。

2、机器水容器中的水温度需保持在0－20度之间，根据需求任意设置,治疗中的皮肤温度可以显示。

3、治疗中冰袋内压力高压值可显示：治疗压力高压值需保持在6.0KPa-8.5KPa(45-63.7mmhg)。低压值需保持在3.0KPa-5.5KPa(22.5-41.25mmhg)。按需自主调节、治疗中治疗部位所受压力的大小可显示。

4、冷疗仪在治疗时为高、低压间歇循环治疗，高、低压保持时间30秒（±5秒）。

5、治疗中机器水容器中的水与冰袋中的水进行完全互换的间隔时间按需自主调节，表达方式为高低压循环的次数,1--99次可调。

6、配备至少七种规格冰囊（肩关节、肘关节、手腕关节、腰部、大小腿、膝关节、踝关节），满足各种冷疗部位的使用需求。

7、设备的最大输入功率：≤1000VA（1000W）；噪声: ≤65dB(A)。