| 无锡市中医医院内镜用二氧化碳送气装置采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 内镜用二氧化碳送气装置 |  | 技术参数要求见附表 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表：

| - 设备要求 | - 具体参数 |
| --- | --- |
| - 适用气体 | - 医用高纯二氧化碳气体（CO2） |
| - 输入CO2气体额定压强范围 | - 0.3432MPa-1.4MPa |
| - 输入CO2气体压强上限报警最大值 | - 1.5MPa |
| - 输入CO2气体压强下限报警最小值 | - 250KPa |
| - 输出CO2气体额定压强 | - 45KPa±4KPa |
| - 输出CO2气体流量下限报警最小值 | - 0.2L/min |
| - 输出CO2气体额定流量 | - 8.5 L/min±1 L/min |
| - 输出CO2气体额定流量精度 | - ±0.3 L/min |
| - 输出CO2气体温度范围 | - 15-35℃ |
| - 定时模式 | - ≤4种（15min，30min，60min，120min） |
| - 定时精度 | - ±10S |
| - 耗能（额定输入功率） | - 100-240V～ 50/60Hz 60VA |
| - 质量 | - ≤5.2 Kg |