| 无锡市中医医院动态血压记录盒采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| 动态血压记录盒 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术参要求见附录 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年4月24日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

- 技术参数要求

1.1测量方式：Oscillometry（振荡示波法测量）；支持手动测量；

1.2显示方式：有液晶屏幕显示；显示参数应包括时钟指示；屏幕可设置开启或关闭血压测量值显示；

1.3测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉率等基本技术参数；

1.4血压范围： 舒张压30-200mmHg；收缩压  60-260mmHg；平均压 40-230 mmHg；

1.5采用红外回放技术，自动下载动态血压监测数据；

1.6可以设置每天不同时间段的测压时间间隔；

1.7对于测试失败、或测量值偏移过大，2分钟之内自动补测；

1.8当长时间不正常充气或充气压力超过限值时，监护仪会启动安全锁自动停止测量；

1.9自动测量间隔可分为：从每6分钟一次到最长每120 分钟一次，共12档；

1.10心率范围：40-180bpm；

1.11精确度：≤±2mmHg；

1.12记录时间：连续记录≥48小时；

1.13测量速度：测量时间≤50秒；

1.14储存数据≥240个测量值；

1.15电池续航：碱性电池续航时间超过48小时；

1.16静音设计：要求充气气泵有静音设计，不影响患者休息；

1.17充气方式：要求为步进式充气，初始充气压力为165mmHg，以后每次增加30mmHg，避免病人被过度充气；

1.18充气上限：≥300 mmHg；

1.19声音提示：每次测量不低于5秒前要求有声音提示，保证病人保持测量体位，夜间此功能可关闭。

2、操作、存储及其它要求

2.1操作条件：温度0-40℃；湿度10-95%；

2.2储存环境：温度-29℃-+149℃；湿度10-95%；

2.3电源：AA碱性电池或高容量充电电池；

2.4尺寸：≤100*70*28 mm；

2.5重量：≤180g；

2.6可与医院现有主机工作站配套使用