| 无锡市中医医院熏蒸床采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - 熏蒸床 |  | 技术参要求见附录 | 2台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年6月7日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1.设备需通过国家ISO13485质量管理体系认证，并持有该认证证书；

2.设备主体：

2.1材质为食品级玻璃钢材质，并配有回凝水排流收集装置，防止污物和回凝水回流至药液中，防止交叉感染；

2.2配有A式熏蒸型床垫；

2.3床体有活动式定位轮既可定位又可自由活动；

2.4配有漏电、过电流自动保护空气开关；

2.5有超温、干锅切断加热系统保护功能；

2.6控制系统全电脑恒温控制不少于九种工作模式，能任意调节设定不同温度、时间并具有记忆功能，在有效治疗时间内可恒温、

控温、保温；

2.7供汽原理为腔体走汽，汽体均匀柔和无温差，并充分做到“汽”、“电”隔离；

2.8加热器采用具有专利技术且质量安全可靠高性能的复合式电加热盘；

2.9温度传感采用数字信号传输；

2.10床面为活动床面，可以更换；

2.11主设备与控制台分体连接，便于更换和维修；

2.12报警方式：干锅报警提示，超温报警提示。

3.熏蒸部分：

3.1额定工作电压：AC220V；

3.2额定频率：50Hz ；

3.3额定功率：不大于1KW；

3.4最大熏蒸量900ml/h±20% ；

3.5熏蒸器容积：4000-6000 ml；

3.6熏蒸配备（主要功能）：颈肩部、胸部、背部、腰部、腹部、骶部、双膝、全身；

3.7整机外型尺寸（mm）： ≤1900×650×680 ；

3.8整机重量：≤70kg；

3.9控制台尺寸（mm）：≤310*220*140。

4.温度设定范围：

温度设定可调范围：30-56℃。

5.计时部分：

5.1计时范围可调：1-99min；

5.2调时间距：1min；

5.3计时方式：倒计时。