| 无锡市中医医院B型超声诊断仪采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
| - B型超声诊断仪 |  | 技术参要求见附录 | 1台 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年6月7日上午10：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人：郁鸿吉 朱春峰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录：

1.1 应用范围：可用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管等检查和诊断

1.2 系统参数

1.2.1 监视器≥12英寸LCD高清晰液晶显示器，角度可调≥30度

1.2.2 灰阶≥256灰阶

1.2.3成像技术：全数字成像技术

1.2.4具有组织谐波成像技术

1.2.5具有TSI组织优化成像技术

1.2.6 电影回放≥1024帧

1.2.7 输出接口：视频打印机接口， 双USB接口，DICOM 3.0接口（选配）.

1.2.8 TGC≥8段

1.2.9伪彩功能

1.2.10内置存储空间≥4G

1.2.11 内置硬盘存储：≥300G

1.2.12  DICOM基本功能包括：任务管理，DICOM存储，DICOM打印，DICOM存储委托，DICOM介质存储（含DICOM DIR等），DICOM工作列表

1.2.13 机器重量≤5.5KG

1.3 技术要求

1.3.1 显示模式：B、B+B、B+M、M、4B、

1.3.2 扫描模式：电子凸阵、电子线阵

1.3.3扫描深度≥24cm。

1.3.4扫描角度：凸阵≥80°，腔内探头≥140°,可实时调节改变.

1.3.5图像调整：左右、上下可调

1.3.6图像动态范围≥180db，屏幕可视，最少调节5dB

1.3.7图像帧频：最大帧频≥200帧/秒以上

1.3.8图像快速调节及多种参数预置功能：8种效果

1.3.9图像放大≥10倍,10级可调,并可实时动态下放大图像

1.3.10 体位标记≥100种以上

1.3.11声功率输出调节≥32级以上

1.3.12 总增益：0-100Db

1.3.13大凸探头图像帧频：18厘米深度下最大帧频≥39帧/秒以上

1.4 凸阵探头：变频+宽频，≥5段，频率:2.0-6.0MHz，具备谐波功能，线阵探头最高频率10MHz以上

1.4.1 扫描方式：电子凸阵扫描，电子线阵扫描

1.5 测量

1.5.1 一般B型测量：距离、面积、体积、周长、狭窄比、心率、斜率

1.5.2 妇产科测量：卵泡测量，子宫/宫颈

1.5.2.1胎儿重量计算：需要

1.5.2.2胎儿颈项透明层厚度测量：需要

1.5.2.3 胎儿生长发育曲线：需要

1.5.2.4 胎儿生理评分：需要

1.5.2.5胎龄自动计算：需要

1.5.2.6四胞胎测量软件：需要

1.5.2.7预产期计算：需要

1.5.3完整产科测量报告：需要

1.5.4矫形外科测量：需要

1.5.5前列腺测量软件及PSAD自动生成报告：需要

1.5.6心功能测量软件：需要

1.5.7介入功能及穿刺引导线可调节：需要

1.5.8一般M测量：时间、距离、斜率、心率