关于后路脊柱内窥镜及动力灌注系统的采购公告

发布时间：2017/6/30

根据无锡市卫计委有关文件精神，我院拟对后路脊柱内窥镜及动力灌注系统的采购采用竞争性谈判的方式进行招标（招标编号：WXTCMCG 2017-04）。特发此公告，欢迎具备下列相关要求产品的公司来院参与竞标。

投标文件（一正三副）请密封后于2017年7月10日上午10：00时前寄达无锡市中医医院器械科（以收到时间为准），开标时由无锡市中医医院医疗器械科会同监察审计部门共同启封。

封面请注明：后路脊柱内窥镜及动力灌注系统，并在封口上加盖公章。

开标时间：2017年7月10日   下午13：30

地点：无锡市中医医院科教楼3楼器械科会议室

后路脊柱内窥镜及动力灌注系统招标参数：

一、设备名称：后路脊柱内窥镜及动力灌注系统

二、使用科室： 脊柱科

三、采购数量： 1套

四、预算：28万

五、参数要求：

一、设备名称：后路脊柱内窥镜及动力灌注系统

二、数量：1套

三、适用范围：用于椎间孔镜手术的操作治疗。

四、基本配置

1、后路椎板间内窥镜1个

2、后路椎板间手术标准器械1套

3、动力刨削主机1台

4、工作手柄1把

5、刨削刀头1支

6、灌注冲洗泵1套

五、主要技术参数及要求

1.经椎板间入路器械：

1.1 经椎板间入路：后路内窥镜1个 ,可满足椎板间入路

1.2 视向角30 º

1.3 视场角≥75 º

1.4 工作通道直径3.5mm～3.9mm

1.5 外径6.0 mm～6.5mm

1.6 工作长度 120mm～130mm

1.7 内窥镜下使用的咬骨钳，长≤275mm，直径≥3.5mm，钳口为40º和90º

1.8 内窥镜下使用的蓝钳，长≤275mm，直径≥3.5mm，咬合口长度≥5.0mm

1.9 内窥镜下使用的弧形钳，长≤275mm，直径≥3.5mm，钳口弯曲角度≥45º

1.10 内窥镜下使用的镜下锯齿状髓核抓钳，长≤275mm，直径≥3.5mm，咬合口长度≥5.0mm

2.动力刨削主机：

2.1 具备正转、反转、摆动模式

2.2 电机最高转速≥40000转/分钟，主机驱动刨削刀头的实际最高转速≥8000转/分钟

2.3 可存储3组以上常用工作模式和转速

3.工作手柄：

3.1 具备手控开关键

3.2 可高温高压消毒

3.3 具备自动抽吸功能，抽吸率与转速成正比

4. 刨削刀头：

4.1 钻石刀头1支：长度≤320mm，外径≤3.5mm，刀头直径≥3.4mm

5. 灌注冲洗泵：

5.1 最大压力：≥150mmHg

5.2 最大流量：≥2000ml／分钟

5.3 具备过压保护功能

5.4 具备错误报警功能

5.5 可选高温高压消毒遥控器

5.6 与医院原有的管路相匹配，通用与医院原有的刨削手柄

招标文件响应及相关要求：

一、售后服务要求

- 质保时间，自验收合格之日起，生产商免费保修至少24个月，并终身维修；保修期后只收配件成本费，不收维修费；上门维修。

- 免费提供医院软件升级、24小时维修到位。

- 生产商提供的货物开箱后，若使用方发现有质量问题（如：外观损伤），生产商以使用方能接受的方式加以解决。

- 若设备发生软、硬件故障，在接到使用方电话通知后，2小时内做出响应。

- 供方负责本次采购设备的免费安装、调试。供方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，供方提供设备操作规范张贴设备上，提供设备操作规范电子档交于采购人。

- 设备随机耗材要求：投标供应商应列明能确保设备正常使用的，所需耗材及维修配件的清单及价格（格式可自拟）；未列其中的，视为免费维保范围之材料。

- 具备数字化接口的设备应承诺免费开放该接口，并由供应商配合与医院信息系统无缝对接。

- 具有汉字字库、中文支持的系统及中文文档的设备应免费提供该系统，暂不具备的应承诺如日后具备此系统后免费向用户提供。（格式可自拟）

- 设备使用年限内，生产厂家应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求生产厂家按折旧后的价格将设备回购。（承诺函附后）

二、谈判响应文件的组成及要求：

1.封面（注明正本或副本，以及招标书编号、项目名称）

2.报价单（如有售后耗材、配件等，要附上耗材配件的价格并标注保证供应年限）

3.技术相应偏离表

4.所投产品的配置清单，详细技术资料、彩图（中文）；

5.所投产品的售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。

6.所投产品的资质：医疗器械注册证和医疗器械注册登记表

7.所投产品的生产企业若为国内厂家，需另提供生产企业的三证

8.投标公司三证及产品的合法代理证明（如若不是一级代理，需提供逐级代理的三证和代理授权证明）

9.投标公司对相关销售人员的法定代表人授权委托书（注明销售人员身份证号），及销售人员的身份证复印件。

10.谈判文件中规定的其他资料

11.注明交付使用日期

三证说明（供参考）：有效期内企业法人营业执照（年检周期内），医疗器械生产企业许可证（生产企业），医疗器械经营企业许可证（销售公司），税务登记证明，组织机构代码证

以上证照均需加盖投标公司红章

12、报价要求：
（1）以人民币报价；并须按附表格式进行报价；
（2）应包括：设备及零部件价格、包装、运输、装卸、保险费、安装、调试、培训、税金、验收等费用。
13、报价表（格式）：

采购编号：______

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号（需方要求） | 偏离采购要求说明 | 单位/数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写） ¥： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

被授权人：                                联系电话：

日期：       年     月    日 、

14、投标文件每张加盖企业公章，并由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。应用不褪色的黑色墨水书写或打印。投标文件的份数为正本一份，副本三份，须装订成册后密封在标袋中，并在标袋密封处加盖公章，同时在标袋上招标书编号、项目名称。未按本须知要求密封、标记、投递的投标文件，无锡市中医医院有权拒绝接受。不符合上述要求的投标文件，投标方应对其后果负责。投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签章。

三、综合说明：

1、投标人资质：注册资金必须大于投标总价，必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业。参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录。具有履行采购合同所属的专业和技术资格。

2、报价中包含运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务等以及国家规定的各项费用等一切费用。进口仪器按国际标准包装，国产仪器按出厂标准包装。

3、交货期要求：在成交通知书发出后30日内交货并交付使用；
4、本次询价采购不分标段，各供应商须对标段内采购的全部内容进行响应，只报其中部分内容的，为无效报价，并不得出现选择性报价。

5、货款结算：货到验收合格后付合同总价的30%；设备安装验收合格正常使用三个月后付合同总价的60%。 一年后付余款10%。

6、成交条件：在不高于采购预算的基础上，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的为成交供应商。若产品的质量和服务不一致时由谈判小组向采购方推荐成交供应商。

7、请贵单位于2017年7月10日10：00时前按《报价文件组成》要求编制报价文件 肆 份。盖章密封后送到无锡市中医医院器械科，不按报价文件组成要求或过时送达报价文件的，为无效报价。

8、各供应商在报价文件中所提供的资料均应是真实的，若有虚假，由其自行承担一切后果。

9、如未中标，院方恕不解释原因。

四、无效投标文件的确认：

报价人有下列情况之一者，其响应文件无效：

1.响应文件未按规定的期限、地点送达的；

2.响应文件未按要求密封、签署、盖章的；

3.报价人的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加谈判会议的；

4.报价人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5.不具备采购文件中规定的资格要求及未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的；

6.响应文件未按采购文件规定的格式、内容和要求填写的；

7.响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；

8.响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；

9.不同报价人响应文件相互混装的；

10.不同报价人响应文件中的项目相关人员出现同一人的；

11.不同报价人聘请同一人为其报价提供技术或经济咨询服务的；

12.不同报价人的响应文件内容出现非正常一致的；

13.不同报价人报价细目呈明显规律性变化，故意哄抬价格或压价等其它恶意串通报价的；

14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.不允许有负偏离的指标，出现负偏离的；

16.响应文件内容不全或不符合法律法规和采购文件中规定的其它实质性要求的。

五、评标标准：

本项目比照最低价评标法，在符合采购需求、质量和服务相等（满足采购文件要求）的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

六、废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

出现影响采购公正的违法、违规行为；

投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消。

无锡市中医医院地址：中南西路8号，邮编：214071，电话：0510－8885999-73001，传真：0510－82727637。联系人：郁鸿吉  朱春峰