|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡市中医医院注射泵采购询价单 | | | | | | | | |
| 报价单位（盖章）： | | | | | | | 单位：元 | |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
|  | | 详见附表 | 1台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年10月13日上午08：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 | | | | | | | | |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 | | | | | | | | |
| 联系人：张志斌 金永红 | | | | | | | | |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 | | | | | | | | |

**注射泵技术参数表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要功能 | | 参数 |
| 注射速度设定范围（ml/h） | | 50ml注射器：0.1-100，最小步进数0.1  20ml注射器：0.1-100，最小步进数0.1  10ml注射器：0.1-100，最小步进数0.1 |
| 注射平均速度精度 | | ±2% |
| 注射量预置范围（ml） | | 0-9999.9  最小步进数0.1 |
| 注射量误差 | | ±2% |
| 快速推注速度（ml/h）及误差 | | 50ml注射器： 200±10%  20ml注射器：200±10%  10ml注射器：100±10% |
| 阻塞报警值 | 高 | 20ml、50ml：90Kpa±30Kpa  10ml：100Kpa±30Kpa |
| 低 | 20ml、50ml：50Kpa±30Kpa  10ml：70Kpa±30Kpa |
| KVO流速 | | 0.1ml/h ±0.02 ml/h |
| 丸剂/快排 | | 有 |
| 系统 | | 采用系统与电源管理分离设计，通过双CPU设计，使系统具有更强的风险控制能力 |
| 报警功能 | | 阻塞报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警、注射完成报警、接近推空报警、管路推空报警、规格识别错误报警、推柄装卡错误报警、电路故障报警、电池耗尽报警、电池故障报警 |
| 可恢复的报警音消除后自动恢复时间 | | 1min50s—2min |
| 暂停超时报警时间 | | 1min50s—2min |
| 电源 | | ～100V～240V 50Hz/60Hz  内部可充电镍氢电池12V |
| 功耗 | | 40VA |
| 整机重量 | | 2.5 Kg |
| 内置电池运行时间 | | 在电池充满的情况下，在中速工作条件下，可以连续工作大于7时 |
| 分类 | | I类带内部电源的CF型连续运行注射泵 IPX4 |
| 外形尺寸 | | 138mm×105mm×290mm |
| 使用环境 | | 环境温度：＋5℃～＋40℃ |
| 相对湿度：20％～90％ |
| 大气压力：700hPa～1060hPa |
| 在无强冲击振动，无强磁场，周围无腐蚀性气体的环境中工作 |