血糖信息管理系统采购公告

公司：

因科室业务需要，我院拟在内分泌科购置血糖信息管理系统软件，现诚邀贵公司参与。投标文件（一正五副）请密封后于2018年 6 月 20 日下午 15 时前寄达或送达无锡市中医医院信息统计中心206室（以收到时间为准），开标时间、地点另行通知。开标时由无锡市中医医院信息统计中心会同监察、审计等部门共同启封。封面请注明：血糖信息管理系统软件标书，并在封口上加盖公章、并注明投标单位名称、联系人、联系方式。

具体要求如下：

一、 招标品种、数量及主要技术规格、要求：

招标品种：血糖信息管理系统软件。

数量：壹套。

主要技术规格、要求：

（一）系统功能要求

1、患者管理

支持与医院在用信息系统单向或双向信息传输

支持病区／床位方式批量管理患者

支持不同性别患者识别管理

支持对危急值进行提醒

2、质量控制

支持标准品及电子质控双重质控

支持自动接收仪器的质控结果

支持绘制质控图／标本结果失控或在控状态并输出打印

3、分析统计

支持患者动态趋势分析、时间段分析及整体趋势分析

支持详细血糖报告的形成，并可与医院打印模版统一，进行打印输出

支持医护人员工作量与单个／多个患者检测量统计

支持患者检测平均值、标准差、血糖过高或过低频率的计算

支持所有样本各时间段内检测数据汇总

支持患者并发症的数据统计

支持试纸和设备使用情况的统计

支持各检测时间段血糖理想范围的设置

4、耗材／设备管理

支持耗材名称、不同批号、不同效期信息的记录

支持根据检测次数对耗材消耗量进行统计

支持不同编码的设备管理

支持各设备使用频率及耗材使用量的记录

5、可与医院在用网络系统对接

6、可接受科室随时查看到申请科室的会诊申请，以及该患者的详细血糖数据和相关情况，给予指导意见或床旁会诊

（二）硬件技术要求

1、操作界面中含患者姓名、床位及ID号等信息

2、根据临床需求定制化开发，具备按键+触摸屏两种操作方式

3、仪器可通过床位、姓名、ID号、住院号等多种方式识别患者

4、通过WIFI、数据线与信息管理系统对接

5、具有血糖检测时间及大事件备注功能

6、血糖异常值提醒，可手动添加测血糖提醒功能

7、未上传数据保存功能（避免数据丢失）

8、支持同一科室多台仪器检测结果互通

9、无床患者血糖检测并存储传输

10、具有测血糖医嘱显示功能：未测及已测数据的颜色标记；

11、具有特殊时间段、随机、糖耐量测试血糖标注

12、测血糖提示显示，外出或拒测提醒功能

13、仪器具有查看血糖报告功能：查看所有住院患者血糖数据

14、仪器内数据可进行曲线分析和血糖报告的形成

15、具有高低血糖设置功能：可设置患者血糖控制目标，超出目标以颜色标注

（三）其他说明

1、自签订合同之日起60个工作日内安装调试完毕交付使用。

2、实施方全面负责与医院HIS、电子病历、移动护理等系统的接口，包括系统自身提供的接口和HIS、电子病历、移动护理等系统提供的接口，且接口方案须征得院方同意。

（四）血糖信息管理系统服务要求

1）合同报价至少包含1年维护服务；

2）有专门的人员服务，服务人员需对院方的系统、网络、设备等有较深的理解，并保持人员相对稳定，非特殊原因不得随意更换，如确有需要更换的，应安排有相关工作经验的人员，并提前一个月到现场进行工作交接，方可更换；如院方认为工程师达不到要求的，院方提前以书面形式申请更换，接到申请后一个月内更换工程师。如更换后的工程师仍达不到院方要求的，院方可继续申请更换，直至达到要求为止；

3）提供相应的文档（如解决方案、培训资料、常见问题解决方案）；

4）对院方提出的请求按时做到2小时响应，响应开始后24小时内提出解决方案，紧急故障需要抢修时，2小时内远程解决，如远程不能解决的，需在接到通知后的24小时内抵达现场处理；

5）每个月对相关系统、服务器、工作站及使用部门进行现场巡检1-2次，巡检结束后接受院方考核；

6）每季度进行一次数据完整性及安全性验证， 并进行一次进行数据库调整优化，提高访问数据速度；

7）协助网络、计算机、其他终端等与系统相关的设备等的调试，保证系统完整安全应用；

8）日常所有服务工作均需院方相关人员确认后方可实施，服务实施完毕须报备院方相关人员确认；

9）根据院方的具体需求，针对部分操作岗位提供必要的使用培训，并现场对向院方信息科负责对接的工程师及使用科室相关人员传授进行解决技术问题的知识培训。

二、投标须承诺内容

1）必须承诺投标产品符合上述招标书要求，同时提供软件制作、实施、培训方案。

2）报价含的质保年限。

3）完工周期。

4）付款方式须响应第四项第4条的结算方式

5）其他优惠条件。

三、报价方式

在符合资质要求和投标承诺后，投标人根据投标要求报总价，报价包括本项目范围内软件、培训、本软件与其他相关系统的自身接口以及其他（包括但不限于HIS、电子病历、移动护理等系统）与本系统的接口，本次投标报价不得大于或等于人民币20万元，否则作废标处理。

四、其他：

1、投标人资质：公司必须是经国家工商行政管理机关注册的企业法人，并经国税、地税部门登记的企业；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有不良记录和重大违法记录（提供所在地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果材料）。

2、投标人有效期内企业法人营业执照副本复印件（加盖企业公章）、税务登记证（加盖企业公章）、法定代表人授权委托书、企业法定代表人身份证复印件及法定代表人授权代表身份证复印件。

3、投标函由企业法定代表人或法定代表人授权代表签字后方为有效，未尽事宜可自行补充。应用不褪色的黑色墨水书写或打印。投标文件的份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册，注明“正本”、“副本”字样，以及项目名称、投标单位名称、联系人及联系方式。投标书应对其后果负责，投标书不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或法定代表人授权代表的签字（或签章）。

4、付款方式：合同签订后支付30％，项目终验后支付60％，质保期结束后付清余款。

项目名称：血糖信息管理系统

| 招标评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 单 位 | 投标报价(20分) | 技术性能配置(45分) | 实施时间(5分) | 售后服务（15分） | 投标单位评价（15分） | 合计 |

评 标 标 准

1、投标报价（20分）：无需专家打分，根据规则统一计算。

将所有有效投标报价的算术平均值作为评标基准价，根据公式计算各投标报价偏差率（计算结果四舍五入保留两位小数，并转换成百分数），偏差率每高于或低于1%，扣0.5分，以此类推，直至投标报价分扣完为止。

投标报价偏差率计算公式：投标报价偏差率=(|投标人报价-评标基准价|)/评标基准价。

2、技术、性能、配置：由专家根据投标文件中软件制作方案符合情况打分。

a.以采购文件的响应程度为基准，满足采购文件要求得 20分。

每负偏离一项扣0.5-2分，每正偏离一项加0.5-2分；

b. 依据提供软件进行评分（25分）

（1）软件可满足医院管理流程，符合医院业务流程，并给出信息化改进方案（15分）；（2）处理与其他系统的接口和数据交换，且满足医院的接口需求（10分）；

3、实施时间（5分）

a.依据提供的实施方案、接口方案等方案的可操作性，以及与其他系统接口的有效证明文件进行评分。

4、售后服务

以各投标单位是否满足采购文件提出售后技术服务要求和各投标单位根据自身情况所作服务承诺为依据。

a.满足采购文件提出售后服务要求（8分）

b.个性化的服务内容及优惠条件（7分）

包括：具体特殊服务方案或者优惠条款、培训计划、延长保修、响应时间等。

5、投标单位评价，包括其技术力量、经验、经营信誉等。

a、公司资质（5分）：按公司资质情况打分，满分5分。

b、公司实力及履行合同能力（2分）：公司注册资金大于投标金额者得2分，低于者不得分；

c、投标产品的业绩（3分）。

d. 投标文件规范性、完整性（5分）： 按标书制作的优劣酌情打分。

本次采购采用综合评分办法，每位评委根据各投标单位投标书的编写内容及以上综合因素独立按照本评标标准进行评审计分，再综合每位评委的评分得出投标单位的最后得分。将投标人的综合平均得分从高至低排序，排列第一名的投标人即为中标候选单位。若得分相同，价格低者优先；若价格也相同，投标技术配置得分高者优先。

联系人：；潘亮亮、童思木

联系电话：0510-88859999转30205，13961899395。

联系地址：无锡市中南西路8号，无锡市中医医院信息统计中心。

附件：法定代表人授权委托书格式

- 法定代表人授权委托书

无锡市中医医院：

（投标人名称）       系中华人民共和国合法企业，特授权 （被授权人）    代表我公司（单位）全权办理针对本项目   （项目名称）   的投标，参与谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：                 性别：       电话：

身份证件号码：

单位名称（盖章）：

法定代表人身份证件号码：

法定代表人（签字或盖章）：

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 被授权人身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |