|  |
| --- |
| 无锡市中医医院**三**通道注射泵采购询价单 |
| 报价单位（盖章）： | 单位：元 |
| 序号 | 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 产地品牌 | 型号 | 市场单价 | 供应单价 | 备注（交货期、质保 ） |
|  | 详见附表 | 1台 |   |   | 　 |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、报价应包含安装材料费用、人工费用、调试费用、运输费用等全部费用。2、本次报价的产品供应商要保证为原厂商产品，能够获得原厂商的售后服务。3报价要写明货物的交货日期、保修期，左上角加盖单位公章。4、报价单位请将贵公司和各级授权单位经营医疗器械资格证书、营业执照、税务登记证、按国家规定的医疗器械注册证、投标产品销售代理证明或制造厂家授权书等有关证件（加盖公章），同报价单一起装袋封闭、封口处加盖公章，资料袋封面注明询价项目。5、本次报价的截止时间是2017年10月13日上午08：00，请在此之前将报价资料送至无锡中医医院医疗器械科，过期按自动放弃报价处理。6.标书一正三副，保修期2年以上 |
| 交货期：按医院规定时间和指定地点送达（送货时请提供中文操作手册2份、培训考核资料和产品说明书、合格证等）。 |
| 联系人：张志斌 金永红 |
| 联系电话： 0510－88859999转73001 |

**三通道注射泵技术参数**

（一）基本参数

\*1、可同时注射三种药物，需满足联合用药的使用要求。

\*2、具备软件现场复位功能，保证注射泵的安全性，避免软件死机时注射泵可能出现不正常工作所带来的临床风险。

\*3、具备压力释放功能，避免药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险

4、 具备独特的注射器容积校正方法，保证使用任何品牌注射器的注射精度。

5、 流速范围宽，精度高，适应性广。

6、 交直流电两用，方便病人转运。

7、 预设总量控制，使输注更简单、安全。

8、 可以显示输注速度和输注总量。

9、 各种声光报警提示，使应用更加安全。

10、注射器安装能够单手操作，满足无菌化操作要求。

11、可升级为本公司的输液工作站。

 12、质保期：≧3年，终身维护；

（二）综合性能参数

1、 输注速度范围：10ml注射器：0.1ml～200ml/h

20ml注射器：0.1ml～400ml/h

50ml注射器：0.1ml～600ml/h

2、 快注速度： 10ml注射器：200ml/h

20ml注射器：400ml/h

50ml注射器：600ml/h

3、 注射泵的精度：≤±2.0%（机械误差≤1%）

4、可预设输注总量：预设范围 10ml注射器 1 ml～20ml

20ml注射器1 ml～30ml

 50ml注射器1 ml～60ml

5、压力：注射压力三档可调，满足不同药物的压力需求，提高临床使用的安全性。

6、压力报警阀值: 高：800±100 毫米汞柱

 中：500±100毫米汞柱

 低：300±100毫米汞柱

7、报警类型：外接电源掉电、电量不足、推空/阻塞、注射器脱落、药物将尽、预设完成。

8、电源： AC220V±22V, 50Hz±1Hz；内置充电电池，电压：12V。充电时间：大于10h，可供注射泵在中速运行时工作2小时以上。功率：≤ 65VA

9、注射器：可自动识别10ml、20ml、50ml注射器。

10、工作条件： ①、 环境温度 +5℃～+40℃

②、 相对湿度 20%～90%

③、 大气压范围 860hpa～1060hpa

11、 运输和贮存条件：

①运输条件：温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%～100%

大气压范围：500hPa～1060hPa

②储存条件：温度 +10℃～+55℃ 湿度 不大于93%

大气压范围：500hPa～1060hPa